（生物显微镜）技术参数表

| 项目序号 | 要求 |
| --- | --- |
|  | （科室只填此竖列） |
| 产品名称 及数量 | 生物显微镜 2套 |
| 预算单价 | 4.5万元/套 |
| 产品功能描述 | 拟购设备用于观察普通染色的切片及记录工作。 |
| 产品用途描述 | - 该设备配置低手位载物台及调焦旋钮，可在调焦同时轻松控制载物台移动； - 配置高性能长寿命LED光源，色彩还原更强； - 配有1200万像素高分辨成像系统。 |
|  | 1． 主要技术指标 |
|  | 1.1 光学系统：第二代无限远光学系统 |
|  | *1.2 齐焦距离必须为45mm |
|  | 1.3 放大倍率：40-1000倍 |
|  | *1.4 低手位载物台：尺寸为211mm × 154mm，手腕无需离开桌面，即可移动载物台，从眼点位置可大范围观察载物台表面，使用户舒适放置和查看载物台上的样品 |
|  | 1.5 调焦机构：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程量为25mm，微调行程为每圈0.2mm，具备粗调限位挡块和张力调整环。 |
|  | 1.6 低位聚焦旋钮，使用户手和前臂在不离开桌面的前提下，进行聚焦；载物台旋钮和调焦旋钮靠近，可在调焦同时轻松控制载物台移动 |
|  | *1.7 多功能聚光镜：带有孔径光阑，N.A. 1.25，可满足明场及相差等观察方式 |
|  | *1.7.1支持2X-100X物镜，且使用时无需移动定透镜； |
|  | *1.7.2 聚光镜内配有与各物镜相对应的相差环板 |
|  | *1.8 照明系统：LED超长寿命光源，6万小时，内置透射光柯勒照明（需要提供原厂彩页证明文件） |
|  | 1.9 三目观察筒：镜筒倾角为30°，瞳距调节范围为48-75mm |
|  | 1.10 目镜：10X |
|  | 1.11 物镜转换器：5孔物镜转盘 |
|  | 1.12 物镜：平场消色差物镜 4X（N.A. 0.10，W.D. 18.5mm） 10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6mm） 20X（ NA 0.4, W.D. 1.2mm） 40X（N.A. 0.65，W.D. 0.60mm） 100X（N.A. 1.25，W.D. 0.13 oil） |
|  | 1.13．1200万像素成像系统:分辨率 4000*3000；1英寸彩色CMOS；像原尺寸 3.1微米，扫描方式：逐行扫描，曝光时间：41us-10s,增益 1x-32x，采集图像：支持多种型号专业摄像头，支持TWAIN接口，界面直观；对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度；可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数。 |
| 产品售后及其他特殊要求 | 质保一年。 |